**遵义医科大学附属医院耳鼻喉窥镜**

**参数表**

0度鼻窦镜技术参数

1、内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；镜体外径：Ø4mm；目镜罩外径：Ø32mm

2、窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥；新型光学系统，视野清晰。视场角：≥60°；视向角：0度，分辨率：≥9.36Lp/mm，放大倍率：3X，

3、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；可耐高温高压消毒、和低温等离子消毒

4、规格：Ø4×175mm

5、符合GB9706.1、GB9706.19的安全要求

6、产品通过CE认证及ISO9001、ISO13485质量体系认证

耳内窥镜技术参数

1、耳内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；镜体外径：Ø3mm；目镜罩外径：Ø32mm

2、窥镜采用进口光学玻璃、光钎、光锥；新型光学系统，视向角：0°，视野清晰视场角≥45°；分辨率：≥9.36Lp/mm，放大倍率：2X，

3、观察景深：1～50mm,带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；内窥镜耐高温高压消毒内窥镜和低温等离子消毒。

4、规格：Ø3mm×110mm

5、本产品符合GB9706.1、GB9706.19的安全要求。