## **血压模拟器技术参数**

1、满足《JJG 692-2010 无创自动测量血压计》、《JJG 270-2008 血压计和血压表》相关技术要求。

2、具有气密性测试、放气速率测试、过压保护测试功能。

▲3、采用高清触摸屏，导航式测量软件设计，自动保存测量结果形成可视化原始数据记录，内置≥10000mAh锂电池供电。

▲4、具有双TF卡升级功能，用户可自行对主机和屏幕进行固件升级。

5、静态压力

（1）压力发生范围 (0-450)mmHg

（2）压力测试范围 (0-750)mmHg

（3）准确等级 0.05级

（4）分辨力 0.01mmHg

（5）控压稳定度 0.05%FS

6、动态血压模拟

（1）成人模式 收缩压：(20-250)mmHg 舒张压：(10-200)mmHg

（2）新生儿模式 收缩压：(30-120)mmHg 舒张压：(10-100)mmHg

（3）血压值示值重复性 不大于0.3kPa（2mmHg）

（4）心率范围 （30-250）次/min

（5）心率准确度 ±（1%R.D+1）（30-200）次/min

（6）脉搏量 (0.1-2.4)CC

（7）增量 0.1CC

▲7、配置：主机1台，容积分别为500mL和100mL硬质金属容器1套，钢直尺1个，秒表1个，气压计1个，溯源证书1套。